REQUISITOS PARA EL ANÁLISIS

Se informa a los usuarios del Servicio de Ionómica de las condiciones generales para la  recepción de muestras.

1.ANÁLISIS POR ICP-OES:

  - MUESTRAS LIQUIDAS SIN DIGESTIÓN:

- Muestras líquidas, para analizar por ICP-OES, se deberán presentar en disolución  acuosa, en ausencia de precipitados y sólidos en suspensión (filtro 0.45 µm).

- En tubos de ensayo “estándar” de 10 mL, cerrados herméticamente (no parafilm),  debidamente identificados, numerados por orden correlativo.

- Se deberá suministrar como mínimo 10 mL de la muestra.

- No se analizarán muestras que contengan Ácido Fluorhídrico.

  - MUESTRAS PARA REALIZAR LA DIGESTIÓN ÁCIDA:

- Muestras sólidas o liquidas para realizar las digestiones ácidas deberán de  presentarse en envases debidamente cerrados, identificados y numerados por orden  correlativo.

- Es preferible que las muestras sólidas, estén bien secas y molidas y sean lo más  homogéneas posibles.

- La cantidad mínima a procesar está en torno a 0,5 gramos.

- Para muestras liquidas que precisen digestión, se enviara una cantidad mínima de 10  mL y una máxima de 50 mL.

- ANÁLISIS POR EL ANALIZADOR DE C/N:

- Muestras sólidas para analizar C/N deberán presentarse en envases debidamente  cerrados, identificados y numerados por orden correlativo.

- Es preferible que las muestras sólidas, estén bien molidas y sean lo más  homogéneas posibles.

- La cantidad mínima a procesar está en torno a 0,5 gramos.

- Como norma general, no se aceptarán muestras que requieran de ningún proceso de  extracción, aislamiento, purificación, homogeneización o concentración. Tampoco se  aceptaran muestras liquidas.

- ANÁLISIS POR CROMATOGRAFÍA IÓNICA:

- Muestras líquidas, para analizar por cromatografía iónica, deberán ser aguas o extractos acuosos, en ausencia de precipitados y sólidos en suspensión (filtro 0.45 µm).

- En viales de plástico de 10 mL, cerrados herméticamente (no parafilm), debidamente  identificados, numerados por orden correlativo.

- Se deberá suministrar como mínimo 10 mL de la muestra para este análisis.

- Como norma general, no se aceptarán muestras que requieran de ningún proceso de  extracción, aislamiento, purificación, homogeneización o concentración.

- ANÁLISIS DE pH, CONDUCTIVIDAD Y CARBONATOS/BICARBONATOS:

Las muestras líquidas, para analizar estos parámetros, deberán ser aguas o extractos acuosos, en ausencia de precipitados y sólidos en suspensión (filtro 0.45 µm).

- En botes de plástico de 200 mL, cerrados herméticamente (no parafilm), debidamente  identificados, numerados por orden correlativo.

- Se deberá suministrar como mínimo 100 mL de la muestra para este análisis.